采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他

商务要求内容

一、项目概况

- 山东鼎安检测技术有限公司职环实验室气相色谱仪采购项目，购置气相色谱仪1台，带FID和ECD检测器，配自动进样器。

- 设备性能要求

- 1、配制：分流/不分流进样口，带FID和ECD检测器，配自动进样器

- 2、设备技术要求：

- （1）柱温箱：可程序升温，控温精度≤0.01℃，冷却速度从300℃降至50℃＜5min，具有柱温箱自我保护功能，最大运行时间可达9990分钟。

- （2）进样口：具分流/不分流进样口，具有全自动电子流量控制系统，支持恒流、恒压。

- （3）检测器：最高使用温度425℃，自动点火功能，检出限≤3pg C/s（十二烷）（氢火焰离子检测器）、＜4.5fg/mL（六氟化苯）（电子捕获检测器）。动态范围≥107（氢火焰离子检测器）、≥5×104（电子捕获检测器）。

- （4）自动进样器：样品位数≥50位，安装方便。

- （5）控制及数据处理系统：仪器运行期间可添加删除样品。

三、技术服务要求

- 1、质量要求

- （1）供应商提供的货物必须是全新的（含零部件、配件等）、表面无刮伤、无瑕疵。

- （2）产品质保期按国家相关规定执行。质保期内产品质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商承担。质保期外，产品出现质量问题由供应商负责维修，维修费用由采购人承担。

2、售后服务要求

- （1）要求产品交付、安装调试完成后，对操作人员免费进行培训；

- （2）需针对本项目提供售后服务方案；

- （3）本项目自验收合格后整体免费质保一年（注：在质保期内一切维修和更换配件费用由供应商承担）。质保期内提供保修服务（采购人人为故意损坏和自然灾害等不可抗力导致的损坏等情形除外）。